便携式电子视频支气管镜（软镜）

共一根，预算13.9万元

商务要求：至少保修一年，省内有维修点，操作系统、软件系统终身免费升级

技术参数：

1、功能用途：气道、支气道、双腔检查；可视下分泌物吸引；活检、取异物；药物注射、给氧、支气管灌洗；气管插管，特别适用于困难气道插管及可视下经口鼻气管插管

2、显示屏≥3.5寸非触摸显示屏，可选配8寸显示屏；

3、屏幕分辨率≥640*480，视频宽高比4:3，背光LED灯数≥6个；

4、空间分辨率≥10.10 lp/mm；

5、摄像景深：3~50mm；

6、光源色温≥2300k，光源照度≥400lx；

7、去雾时间：开机即可防雾，无需预热；

8、视野角度≥100°，能提供大范围、清晰明亮的图像；

9、软镜插入管外径≤5.2mm，工作管道内径≥2.2mm；

10、插入管有效工作长度≥650mm；

11、插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥160°，向下弯曲≥130°；

12、显示屏幕上下旋转角度≥120°，左右旋转角度≥120°；

13、具有一键拍照功能和录像功能，方便临床保存、观看特定的手术细节；

14、大容量内存，支持同步视频输出功能，可配合外接显示器使用，方便教学和显示；

15、具有图像冻结功能；

16、具有白平衡调节功能；

17、电池：1800mAh聚合物电池，连续工作时间＞2小时，充电时间＜6小时；

18、电池壳循环充电次数＞300次；

19、镜体IPX7级防水；

配置要求：

- 显示主机 1个

- 操作手柄 1个

- 电源适配器 1个

- USB数据线 1个

- 防水盖 1个

- 工作通道密封帽 3个

- 吸引按钮 3个

- 侧漏表 1个

- 清洗灌流器 1个

- 清洗刷 1个

- 吸引清洗刷 1个

- 口垫 2个

- 镜箱 1个