听力筛查仪

共一台，预算4.8万元

商务要求：至少保修一年，省内有维修点

技术参数：

DPOAE测试（适用于含DPOAE的机型）

1.频率范围：2-5KHz

2.刺激声强度：40-70dB SPL

3.测试时间可选：4秒/频点，2秒/频点

4.最大声输出保护：90dB SPL

5.麦克风系统噪声：-20dB SPL/2KHz；-13dB SPL/1KHz

6.探头：超轻耐用的金属探头，重量28克

- 显示：全中文彩色LCD图形化显示

- 供电：内置充电锂电池,单次使用时间>20小时

9.中文操作界面，4个按键即可顺利完成操作，非触摸屏，抗摔能力强。

10.极强抗干扰能力，环境噪音不超过70dB SPL可顺利完成操作，在门诊、办公室及病房均可获得可靠测试结果

11.全自动测试，结果准确可靠，最快8秒出结果

- 12.测试过程、噪音水平、耳内容积、信噪比强度、测试结果等可在液晶显示屏上实时清晰显示

- 13.可选中文专用软件，电脑显示、存储及打印测试报告。

- 配置清单：

主机    1台

探头    1根

耳膜头  1盒

充电器  1个

便携包  1个

说明书  1份