发热门诊检验设备参数

一、全自动免疫分析仪

1、方法学：首选荧光免疫、次选化学发光免疫

2、检测速度：≥60测试/小时

3、出结果时间：≤15分钟

4、可接受样本类型：至少包括全血、末梢血、血清、血浆等

5、一次上机标本量：≥20个标本

6、为降低生物安全风险，样品针最好带穿刺功能

7、可检测项目：至少包括肌钙蛋白、BNP前体以及各种炎性指标IL-6、PCT、CRP等

8、具备急诊功能，急测标本可随时插队检测。

9、提供中文电脑，必须双向连接LIS，接收结果并发布报告

10、故障处理响应时间：≤6小时

11、仪器占地面积：≤0.5平方米

12.取得国家医疗器械注册证，维保期不得少于一年。

二、全自动血细胞分析仪：五分类

1	检测速度：五分类≥60个样本/小时

2  可选两种模式的白细胞计数分类：WBC模式和WBC+Diff模式

- 3  检测模式：至少包含全血和末梢血预稀释模式

4  标本量：检测最少标本量≤20ul

5  进样方式：为降低生物安全风险，最好配置自动穿刺进样架，提供自动、手动进样模式、末梢血预稀释进样模式

6  抗干扰技术：采用核酸荧光染色识别技术可有效排除血小板聚集、有核红细胞等对白细胞分类计数的干扰

7  检测试剂：≤4种试剂，清洗试剂：≤1种试剂

8  自检功能：仪器能自动在分析前进行自检，以确保仪器状态正常

9	报警提示功能：具有异常样本的提示报警功能

10 质控和校准：能按时提供与仪器同品牌、原厂配套SFDA注册的质控品和校准品，并保障有效期足够

11	试剂管理：有试剂用量监测和余量提示功能

12	提供中文电脑，必须双向连接LIS，接收结果并发布报告

13  数据储存：  ≥5,000 个样本参数及其图形信息

- 14  镜检提示功能：标配ISLH推荐的国际41条镜检复片规则，能自动提示异常标本的镜检

- 15  取得国家医疗器械注册证，维保期不得少于一年。

- 水处理机（医用超纯水机）

- 制水能力≥50升/小时

- 配备储水箱，容积≥50升

- 超纯水出水水质：电阻率≥12MΩ，符合国家实验室GB6682-2008规格Ⅰ级水标准，满足生化和发光等仪器用水

- 高低水位感应，自动控制制水开关：能通过液位联锁实现自动运行，具备自动制水、自动冲洗、原水缺水/水箱满水自动停机等功能

- 具备自动和手动两种控制模式，具有操作系统的故障识别和电压安全及过载保护、自动保护和报警功能，局部出现问题，系统自动停机

- 可提供外接至少一个取水点。

- UPS

- 功率：≥5K伏安

- 断电后能至少提供30分钟的持续供电（设备功率4KW）

- 噪音：≤50dB@距离1米

- 回充时间：5小时回充≥90%

- 液晶显示：负载/电量/输入/输出/运行模式

- 双目光学显微镜

- 至少包括10倍、40倍、100倍物镜镜头

- 内置透射照明系统，0.5W LED灯

- 双目观察筒，镜筒倾角为30°，瞳间距48-75mm，眼点调整：377.8 - 427.7毫米

- 目镜防霉处理

- 调焦系统：载物台垂直运动，粗调行程每一圈为15mm，微调最小距离2.5微米

- 固定4孔物镜转盘

- 阿贝聚光镜，数值孔径1.25（浸油式），内装式孔径光阑

- 重量：≤8kg

- 台式电动低速离心机

- 水平转子配置，配套真空采血管，离心孔位：≥24孔。

- 最大转速(r/min)：≥4000

- 最大离心力≥ 2600g

- 微电脑控制，触摸按键，电子显示屏，可显示离心力

- 不锈钢离心腔，有多重减震装置，具有自动平衡功能

- 升降速率可调档选择，可定时0-99分钟。

- 噪音≤65分贝

- 2021.12.16