### 壁挂式在线辐射报警仪（主机+2探头）

### 一、在线辐射报警仪（壁挂式）

1、辐射报警仪是一种新型固定式、壁挂安装的X、β、γ辐射剂量在线连续监测报警装置，它采用特殊设计的前置放大电路与硅探测器（其他探测器可根据辐射水平高低选择），具有灵敏度高、操作方便、自动显示、数据存储和超阈报警等特点，能实时给出X、β、γ辐射剂量率（μGy/h与μSv/h可以转换显示），可作为在线辐射监测系统实现实时监控与超阈安全报警。

2、仪器由半导体探测器、电源电路、计数显示与操作面板、前放与主放电路、报警灯等部分组成。探头经成形电路用电缆与主机连接，主机经分频、定时计数、报警等电路，实现剂量率的测量和报警。测量时间快档定时1秒，慢档定时3-60秒，可据剂量率大小选择。面板按键可在0.25 μGy/h—5Gy/h之间设置阈值，当剂量率超过阈值时，仪器发生灯光和声响报警并自动记录存储，可查询记录找出历史超阈报警值，提醒工作人员就放射源或射线装置已处于工作或泄漏状态，使其免受辐射危害。 针对射线装置，在超阈报警的同时，根据用户需要的特殊要求可设计门控信号实现“门机连锁”功能。

3、根据用户需要，主机通过RS232/RS485接口，实现数据处理可远距离通讯，可到1000米。

二、配套半导体探头（2个）

- 1、探测器：硅半导体探测器，能量响应：28Kev-3Mev，固有误差小于10%。

- 2、测量时间间隔：5S可设置，灵敏度高：1.1*10-2 cps

- 3、测量范围：0.1μGy/h—5Gy/h, （μSv/h,）， 0-99mSv

- 4、测量单位：μGy/h，μSv/h,  Sv可按键转换

- 5、报警阈可设置：0.25μGy/h ---10Gy/h

- 6、环境温度：-5-45度；湿度：5-95％，外型尺寸：探头φ45mm×255mm

三、特点:

1．挂壁式主控箱：安装方便，一般电工就可固定设备（主机、报警灯、探头）。

2．智能化设计：微电脑控制，点阵式液晶显示，中文状态条提示操作及状态。

3．报警阈值：报警阈值在测量范围内可任意设置

4．可外接多个探头，至少可接4个探头（可接入NAL（TI）闪烁体探头与GM管探头）

5．标准RS232/RS485接口：可将采集数据传送给上位机。

6．日历时钟功能，工作电源：AC220V交流电源。

- 要求：

- 设备必须满足省环卫环保检查要求，如不满足，医院无条件退货

- 投标按总价计算，但每个投标人必须标注单个探头价格

- 主机至少质保两年，探头至少质保两年。