|  |  |
| --- | --- |
| 0产品名称 | 技术参数 |
| 腹腔内窥镜10/30° （高清） | 工作长度320mm，插入直径Φ10mm±0.1mm  粗糙度≤0.8um 视场角≥70°,视向角30° 角分辨力9.4C/（°） 有效景深范围3-100mm 视场质量：圆整、无（坏点、划痕、麻点、附着物）、无（重影、鬼影、闪烁、可见杂质、气泡） 颜色分辨能力和色还原性：显色指数≥93 耐腐蚀性能 b级，耐酸、耐碱内镜自带多种光纤转接头。  种类≥3种 |
| 多功能子宫操纵器 | 操纵杆1  尺寸：D(外径)Φ15±0.2 L(长度)330±10  手柄：d(内径)Φ15.5±0.2 L(长度)210±10  引导棒：D(外径)Φ5±0.2 L(长度)480± 10  举宫杯 ：D(外径)Φ46/Φ41/Φ38  操纵头：D(外径) Φ18/Φ15  粗糙度：头部Ra≤0.8µm  消毒灭菌:压力蒸汽灭菌，过氧化氢低温等离子体离子体灭菌  密封性能:引导棒进入操纵杆，1min内渗漏不多于5滴  耐腐蚀性能:b级，耐酸、耐碱（YY/T 0149标准 ）  使用性能:操纵杆进出手柄主杆自如，无卡滞现象，工作时由手柄固定螺丝予以定位。  引导棒进出操纵杆自如，无卡滞现象。  手柄与举宫杯由活动螺母固定，拧紧后，举宫杯手柄不会松动。  各螺纹连接部件连接牢固，无松动、脱落现象。  器械外表面应光滑、平直、无锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划痕。  器械焊接处牢固，焊缝平整　，无脱焊、堆焊等现象。 |

**子宫操作器、腹腔内窥镜参数**

**商务参数**

\*1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。

\*2、交货时间：按合同签订时间要求送货上门，逾期按合同赔付。

\*3、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），10%为质保金，质保期满设备运行正常予以支付。

\*4、交货地点：娄底市中心医院。

\*5、腹腔内窥镜必须与我院主机匹配，高清镜头试用到科室满意为止。

\*6、质保与售后：出具原厂售后质保承诺书，质保三年，质保期内每年巡检两次。