**自动心肺按压系统参数**

**技术参数：**

**\*** 1、基本要求：原装进口。

1. 非包裹式设计，按压过程中允许医务人员触诊患者胸部等部位，如安放电极片，除颤等。

3、驱动方式：采用电动电控，无需配带氧气钢瓶。

**\*** 4、支持交直流电两用。直流电池：锂离子聚合物电池，可支持连续按压工作；交流电源：支持市电及车载电源。

5、具有两种按压模式可供选择：持续按压模式及30:2模式

6、在30:2按压模式下具备按压停止和通气准备提示音

7、按压方式：标准胸骨按压

8、按压频率：≥100次/分。

9、病人固定方式：多点固定，包括头部固定、双臂固定、附带固定带，保证按压位置的准确和患者的安全。

10、具有肩部束带，帮助更好的开放气道，有助于人工通气。

11、按压深度：≦5公分. 能全自动设定压胸深度,操作者只需把该设备放在病患胸骨上並启动,即会自动每下压胸深度5公分，且能确保每下压胸深度5公分,不会有越压越深的情況。

12、按压末端具有负压吸盘装置，能向胸前传导下压力，保证回弹，保证按压的有效性，符合AHA的最新指南标准

13、自动胸廓阻抗检测：可自动识别患者胸廓的阻抗并调整按压输出功率，保证按压的效果。

14、可透X-光：可为心脏导管手术中突发心脏停顿的患者进行心外压。

15、单人携带、单人操作。

\*16、有专门的售后维修机构，具有专职培训讲师和有丰富临床服务经验的售后服务团队。具备24小时内售后响应能力。

**商务参数**

\*1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。

\*2、交货时间：按合同签订时间要求送货上门，逾期按合同赔付。

\*3、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），10%为质保金，质保期满设备运行正常予以支付。

\*4、交货地点：娄底市中心医院。

\*5、质保与售后：出具原厂售后质保承诺书，质保三年，质保期内每年巡检两次。

\*6、进口论证费用：投标人报价不含设备进口论证费用，中标后需另支付给代理公司（娄底市众诚招标代理有限公司）进口论证费用2400元。