| 序号 | 动脉硬化检测仪参数 |
| --- | --- |
| 技术部分 |  |
| 1 | 适用范围：用于外周动脉血管病变无创检测 |
| 2 | 技术（技术参数和功能）要求及配置： |
| 2.1 | 技术参数 |
| 2.1.1 | 可检测BAI(臂踝指数)和ABI(踝臂指数)：反映上、下肢血管堵塞情况，可检测TBI(趾臂指数):评价下肢动脉末梢缺血状态的指标. |
| 2.1.2 | 可检测BAPWV（肱踝脉搏波传导速度） |
| 2.1.3 | 其他检测参数： DBP(舒张压)(四肢); HR(心率); PEP(射血前期). SBP(收缩压)(四肢); ECG(心电波形); UT(脉波上行时间). PP(脉压差)(四肢); PCG(心音波形); PVR(脉搏体积记录). MAP％(平均动脉压); ET/PEP(射血指数); AI(反射波增强指数). STI(收缩时间间隔); ET(射血时间); BMI(体格指数). |
| 2.1.4 | 血压测量方式：示波法（单肢、单侧、四肢同步均可测量） |
| 2.1.5 | 心率：监测范围：30次/分～300次/分； |
| 2.1.6 | 心音：频率范围：25Hz～230Hz(＋0.4dB，－3.0dB) |
| 2.1.7 | 存储方式：超大硬盘存储（病历＞50000份） |
| 2.1.8 | 临床数据统计：ABI统计和PWV统计，方便医生进行学术研究 |
| 2.1.9 | 自动或手动出报告评估，辅助医生下诊断报告 |
| 2.1.10 | 双床，同时检测2名患者，更适用于体检及大规模流行病学调查。 |
| 2.1.11 | 可升级多普勒超声CWD检查功能，用来分析血流速度、波形，评价外周动脉疾病的病变部位和程度 |
| ★2.1.12 | 必须连接医院管理软件（HIS系统或PACS系统或体检系统），实现信息化管理；可连接扫码枪，方便医生操作。 |
| 2.1.13 | 大屏幕液晶显示操作界面，独立操作，不需另配工作站。 |
| 2.2 | 配置及全套附件： |
| 2.2.1 | 数量：1台 |
| 2.2.2 | 配备心音探头、心电夹和导联线。 |
| 3 | 附加必备条件： |
| 3.1 | 提供技术使用说明书 |
| ★3.2 | 具备24小时内售后响应能力，免费提供操作和维修培训。 |
| 商务部分 |  |
| ★1 | 运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。 |
| ★2 | 交货时间：按合同签订时间要求送货上门，逾期按合同赔付。 |
| ★3 | 付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），10%为质保金，质保期满设备运行正常予以支付。 |
| ★4 | 交货地点：娄底市中心医院。 |
| ★5 | 质保与售后：出具原厂售后质保承诺书，质保三年，质保期内每年巡检两次。 |