自动化腹膜透析机

技术参数：

一、主机：

1、中文显示屏及中文操作软件。

2、压缩／真空泵驱动及液体控制系统：

（1)无需使用重力作用，安全舒适，液体灌注时无需提挂腹透液，便于各种环境条件使用。

（2)无需使用称重秤测定出入液量，实时计算液体流量并检测病人空腹或是否管路堵塞，安全监控，避免称重秤失灵导致的危险，同时减少了定期校准称正秤的次数。

3、液袋温度监测：避免过高或过低温度的液体灌入病人体内造成伤害。

4、有及时记录功能的设备报警系统，确保患者接受安全有效的透析治疗。

5、个体化处方设置：

（1）最末袋设置。

（2）总治疗量：0.2-80L,保障足够的透析剂量及透析充分性。

（3）可调的灌入和引流速度；适合各种人群的治疗，包括婴幼儿。

6、适合所有APD治疗模式－

（1）连续循环腹膜透析／间歇性腹膜透析（CCPD/IPD)

（2）潮式腹膜透析（TPD)

（3）高剂量连续循环腹膜透析（高剂量CCPD)

（4）高剂量潮式腹膜透析（高剂量 TPD)

7、精确性及稳定性：

（1）机器要求能够设定总治疗时间、总治疗量、注入量、最末袋注入量、最末袋葡萄糖浓度。并能自动计算：治疗周期数、每个周期留置时间。

（2）机器液体温度控制：32℃-40℃

（3）温度测量精度：±2°C

（4）运输和存放温度限制：－32°C到54°C:适合运输或存放在全国各地不同环境温度下，

8、使用便捷性：

（1）液晶显示屏，方便操作。

（2）体积：高19.4cmx宽46.7cmx深38.7cm或更小

重量：≤13.5kg

（3）训练方便，且无需校准称重称。

（4）远程调整机器程序设定（需患者接受）功能：可让系统将治疗信息传输到透析中心；允许远程发送新的程序设置

机器耗材：

一体化全密闭管路：超长病人端连接管路≥310cm,保障病人自由活动，避免导管出口处牵拉损。

9、参数列表

（1）治疗总量：200-80000mL

（2）治疗时间：10分钟－48小时

（3）每次灌注量：100-3000ml(标准模式）；60-1000ml(低注入量模式）

（4）最末袋灌注量：0ml或 100-3000ml(标准模式）；0ml或60-1000ml(低注入量模式）

（5）葡萄糖浓度：相同或不同

（6）容量精度：±3%或±10ml,取二者的较大值

（7）容量显示精度：1ml

（8）液体温度控制：32℃-40℃

（9）温度精度：±2℃

（10）透析液温度设定控制点：35℃,36℃,37℃

（11）电压：220V-240V

（12）频率范围：50/60 Hz

10机器配件：

调制解调器：用于平台连接上网

11原装进口

*12具备24小时内售后响应能力，免费提供操作和维修培训。

商务参数

*1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。

*2、交货时间：按合同签订时间要求送货上门，逾期按合同赔付。

*3、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），10%为质保金，质保期满设备运行正常予以支付。

*4、交货地点：娄底市中心医院。

*5、质保与售后：出具原厂售后质保承诺书，质保三年，质保期内每年巡检两次。

*6、进口论证费用：投标人报价不含设备进口论证费用，中标后需另行支付进口论证费3000元给代理公司（湖南森诺项目管理有限公司）。

7、投标人提供腹透机配套耗材腹透机管路，耗材在省平台中标，且中标公司必须保证在省阳光交易平台取得配送权，配合医院在省平台进行点单采购，耗材价格按照医院带量采购政策（平台中标价7折）执行。