麻醉机参数

技术参数：

- 主机

1.1气动电控呼吸机,上升式风箱可供观察

1.2 机架：带推车，3个抽屉

1.3 后备电池90分钟

1.4 后备气瓶支架≥3个，分别连接备用氧气、笑气和空气瓶，满足不同气源要求

2. 气源

2.1氧气/空气双气源，双流量管，最低氧流量50ml/min。

2.2 快速充氧：25 - 75 l/min

3. 挥发罐

*3.1双挥发罐位，标配一个七氟醚挥发罐，带互锁装置

3.2标配Easy-fil™快速加药器式，快速加药无泄漏

4. 呼吸回路

4.1 ≤2.6L的机械通气呼吸回路容积，回路部件不用任何工具可手工拆卸安装，可耐受134℃高温高压消毒

4.2智能回路系统，能识别和显示回路、呼吸机以及钠石灰罐状态

4.3配置二氧化碳旁路功能，术中可更换钠石灰罐，无需停止机械通气

4.4 配置回路冷凝装置，解决回路积水问题

4.5 二氧化碳吸收罐容积≤1500ml

5. 呼吸机

5.1  ≥7.0"彩色屏，全中文操作菜单、显示和报警，设置值、监测值及报警同时同屏显示。

5.2 呼吸模式：标配VCV、手动通气、电子PEEP

5.3 标配PCV，适用于新生儿麻醉，保护小儿患者气道，避免气压伤

5.4	标配SIMV模式：流速触发；触发范围可调：0.2–10 L/min；触发窗范围可调： 0–80%吸气时间；机械通气呼吸频率为：4-60次/分钟、吸气时间：0.4-5.0秒

5.5	带窒息保护PSVpro模式：流速触发；窒息发生后可自动启动SIMV安全模式

5.6 潮气量范围：20ml-1500ml（容量控制模式）；5ml-1500ml（压力控制模式）

5.7 呼吸频率：4-99 次/分钟

5.8 吸呼比：2:1到1:8

5.9 压力限制范围：10到 99 cmH2O

5.10 PEEP范围：0，4 到 25 cmH2O

5.11 最大吸气流速：120L/min+新鲜气体，实现压力控制通气

5.12 标配两种工作模式：手动通气模式、机械通气模式

5.13 监测参数：潮气量、分钟通气量、气道压（峰压、平均压、PEEP）；实时压力、流速波形描记

5.14 同屏显示压力、流速波形

5.15 配置回路呼吸环监测功能，可监测描记：压力容量环、流速容量环

5.16 报警参数：低驱动压、气道压、潮气量、分钟通气量、窒息

5.17 报警暂停时间不短于110秒

*5.18 CFDA新生儿认证，满足临床各种患者通气需求

5.19 标配吸入氧浓度监测，保障患者安全

5.20流量传感器使用时间不短于12个月，一年内损坏免费更换。

*6 有专门的售后维修机构，具有专职培训讲师和丰富临床服务经验的售后服务团队，具备24小时内售后响应能力。

商务参数：

*1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。

*2、交货时间：20天内送货上门，逾期按合同赔付。

*3、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），10%为质保金，质保期满设备运行正常予以支付。

*4、交货地点：娄底市中心医院。

*5、质保与售后：出具原厂售后质保承诺书，必须是2021年生产的全新设备，质保三年，质保期内每年巡检两次。