电动床参数

推荐品牌：厚福B868y、八乐梦CA-54381、宁波禾采LS-EA5028B

一、技术参数

1、规格：长≥2000mm（±10mm），宽≥860mm（±10mm），高420-775mm（±10mm）；

2、背部倾斜度≥70°，腿部倾斜度≥25°，上下升降≥420-775mm（±10mm），整床整体前倾和后倾≥12°；

3、整体双层稳固结构：床体+钢制整体底座，床框和底座采用≥30×60×1.5mm矩型钢管，床体静态负载≥450kg，床体动态负载≥230 kg；

4、背部床板采用X光MDF板，无需移动即可实现拍片，其余床板采用≥1.2mm冷扎钢板，整体模压成型，无拼缝无包边或切边，带模压凹槽；腹部采用自延位减压功能（提供可实现自延位减压功能的证明材料）；床体连接处使用特种耐磨垫套，保证床使用很多年不会产生晃动。床板连接面镙丝均为进口配件。（提供螺丝的进口报关单）

5、带有电动一键式CPR功能，具手动快速CPR功能，具备一键式心脏椅位；

6、四个直线电机，内置安全螺母，稳定安全，具有电子超载保护、过电压保护、自动断电保护装置，通过IPX4防水防溅等级等测试，带一键式垂头仰卧功能、一键式心脏椅体位功能、一键背膝联动功能；

7、配五个控制器：一个手持线性控制器，二个护栏控制器，二个患者控制面板，护栏内外均可操作，非触屏按键，具备按键锁定功能，降低误操作概率；患者控制器只具备背部升降和膝部升降功能，并配有急停开关，保护患者安全，防止误操作。

- 8、床体金属表面喷涂为电泳底漆+静电粉末双重涂层技术，工序不少于22项，金属管材内壁及表面电泳上一层环氧树脂底漆，保证床体内外防锈，涂层厚度80μm（提供检测报告），涂料为绿色环保产品（提供相关证明）；

9、护栏为欧式四片全包围式护栏，符合IEC60601-2-52标准，护栏与护栏之间、护栏与床头板、床尾板之间间隙均≤60mm，护栏距离床面高度≥370mm；前后护栏均设置角度显示器，前侧护栏上设置蓄电池电量显示器，和最低位显示灯。（提供彩图证明）

10、床头床尾板采用优质PE材料一次吹塑成形，印有制造商LOGO，金属插杆式固定，带旋钮式锁定开关，快拆式头尾板，床体四角配四个防撞轮；

11、配置≥125mm中控双面脚轮，脚轮骨架采用铝合金压铸成型，压铸有制造商LOGO或标识，内置自润滑轴承，无需加油护理，不缠异物（提供彩图证明，权威第三方检测机构出具的中控双面脚轮检测报告复印件加盖公章）；

12、整床采用机器人焊接工艺（提供设备购置发票和工艺实景图来证实）；

13、配后备电源，床体移动或断电时依然可以实现体位变换；带急停开关，紧急时可一键操作；

14、床体具备前后左右4个或以上输液架插孔和4个或以上可移动式引流袋挂钩，配不锈钢输液架一根。输液杆为气压缓降式点滴杆，材质为304医用不锈钢；

15、配套床垫：床垫（一张）。

15.1、外套：针织水洗面料，防水透气；内层TPU薄膜复合；尾部拉链式设计，面料可拆卸水洗。

15.2、内芯：软硬双层海绵，上层(软面)为波浪型设计，下层(较硬面)为平板式设计。

16、床头设置两个助力棒插座， 床体两侧共有束缚孔10个。

- 17、每床配餐桌板、书写台各一个；

- 18、电动病床数量为13张，一共配三张原厂配套移动餐桌；

19、可以通过同一厂家的选配件，脚部挡板、吊拉杆、脚部挡板存储架等选配件，升级为特殊病患需要的电动床。（提供彩图证明）

- 商务参数

*1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。

*2、交货时间：15天内送货上门，逾期按合同赔付。

*3、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），10%为质保金，质保期满设备运行正常予以支付。

*4、交货地点：娄底市中心医院。

*5、质保与售后：出具原厂售后质保承诺书，质保三年，质保期内每年巡检两次。

6、供应商提供所投标设备在三甲医院的业绩证明。