三摇床参数

一、技术参数

1、外形尺寸：≥2100×900×480-720mm；

2、功能：背部倾斜度0-72°，腿部倾斜度0-40°，静态负载≥220kg；

3、床框：采用≥30×60*1.2mm优质冷轧方管，床底架采用≥50×25*1.2mm、床脚采用≥50*50*1.2mm优质冷拉方形管制作；

4、床板：采用厚度≥1.2mm优质冷轧钢板经激光设备切割下料、大型油压机整体一次模压成型，床面带多孔设计，每块床板无拼缝、无包边、硬度高、易清洁；

5、床板连接件：采用≥3mm厚全钢件连接，背部床板采用双“V”型双支撑卸力结构，结构卸力均匀、分散。

6、摇杆：三组摇杆，能灵活控制背部、腿部及整体升降，摇杆螺母采用精加工材料，经久耐用，具有双向过载保护功能，螺管采用≥3.0mm厚无缝钢管承接，技术成熟；

7、喷塑工艺：床体金属表面喷涂采用电泳底漆+静电粉末双重涂层技术，表面经酸洗防锈等处理后，金属管材内壁及表面电泳上一层环氧树脂保护膜，再进行外表面静电粉末喷涂，保证床体内外防锈；

8、护栏：四片长短组合式ABS护栏，其中腿部护栏采用加长设计，可独立控制，带缓冲弹簧升降装置；

9、床头床尾板:采用原材料无毒级ABS材料一次注塑成形，挂钩式固定结构，带锁定装置，锁定安全拆卸方便，床尾部带ABS材质病人标识卡插座.

10、床脚：床脚带5寸豪华中控脚轮，带中控式一杆刹车装置，中控刹车脚踏杆为不锈钢材质，脚轮为万向脚轮，脚轮骨架为压铸铝合金，轮面耐磨材料，内置自润滑轴承，不缠异物，静音耐磨；脚轮材质适合在PVC地板上使用的材质，确保不会损坏PVC地板表面。

11、焊接：床体框架等焊接部位采用机器人焊接，焊接精度高，稳固扎实；

12、配置：床体两边配备前后左右4个输液架插孔和4个引流袋挂钩，输液架插孔采用0.9mm无缝管精拉成型，结实牢固不易损坏；

13、床垫：与病床配套，厚度为80mm厚，采用20mm厚椰棕+60mm厚高密度海绵，外加防水耐磨面料，两侧有透气孔。

- 商务参数

*1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。

*2、交货时间：15天内送货上门，逾期按合同赔付。

*3、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格一年后支付10%余款给乙方。

*4、交货地点：娄底市中心医院。

*5、质保与售后：出具原厂售后质保承诺书，质保三年，质保期内每年巡检两次。

6、供应商提供所投标设备在三甲医院的业绩证明。