**站立床参数**

一、技术参数

1、床面尺寸：≥1950\*830mm

2、床面升降高度（不含床垫）：不窄于530~730mm

3、床体起立角度：垂头仰卧位角度≥12°，床面直立角度≥75°；

4、靠背翻起角度≥65°

5、腿部抬起角度≥30°

6、腿部抬起高度≥250mm

7、护栏高度≥350mm

8、床体承重≥175kg

9、额定电压：220V（±10%），额定功率≤500W

10、最大功率≤250W

11、防水等级：不低于IPX4

12、电机数量：≥5

13、符合医疗器械注册要求；

14、有独立的第三方检测机构的检验报告

15、内置备用电源，在市电断电的情况下仍可以继续工作；拥有紧急开关，在紧急情况下按下可以停止设备工作；

16.床垫：与病床配套，厚度为40mm厚高密度海绵，外加防水耐磨面料，表面有透气孔

17、实现CPR体位（特伦伯格位）摆放，便于临床急救开展；

18、床面可垂直升降能，方便轮椅到病床的转移；

19、能多段体位摆放，实现患者半卧位、坐位；

20、配有肢体/躯干固定绑带，站立训练更加安全。

21、采用医用慢速推杆，起立速度比传统起立床更慢，更适用于长期卧床患者。

1. 商务参数\*1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。\*2、交货时间：15天内送货上门，逾期按合同赔付。\*3、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格一年后支付10%余款给乙方。

\*4、交货地点：娄底市中心医院。\*5、质保与售后：出具原厂售后质保承诺书，质保三年，质保期内每年巡检两次。

6、供应商提供所投标设备在三甲医院的业绩证明。