娄底市中心医院院内

招

标

文

件

项目名称：娄底中心医院医疗器械招标文件

（设备一批院内招标）

二〇二三年六月

- 第一章 投标邀请

- 院内设备一批招标项目进行院内挂网招标，将招标事项公告如下：

- 一、项目信息

- 项目名称：院内设备一批采购项目

- 采购方式

- 1、院内招标，由招标人内部评标。根据投标人的资格性文件、商务标文件，重点参照投标人企业资质、信誉、类似项目情况、技术方案、服务方案以及投标报价，综合评定，综合得分由高到低排序。

- 2、在同等条件下，有效合理得分高者中标。

- 三、投标人资格要求

- 1、具有独立法人地位，营业执照具有相应的经营范围；

- 2、参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 3、投标人未列入经营异常名录和未列入严重违法失信企业名单（黑名单），投标人企业法人代表未被列入失信被执行人名单；

- 投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等网站，未被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”；

- 4、本项目不接受联合体投标，不得分包、转包；

- 5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动。

- 本次项目为五个标段，投标人必须分开制作投标文件、分开投标，评标时单独进行评标，各标段互不影响。

- 四、投标截止时间、开标时间及地点：

- 1、投标截止时间、开标时间：具体时间电话通知

- 2、开标地点;娄底市中心医院

- 五、招标人地址和联系方法：

- 1、招标人名称：娄底市中心医院

- 2、联系人及联系方式：廖海星 15873871616

- 3、招标人地址：娄底市长青中街51号

- 第二章采购需求

- 一、采购清单、采购项目交付或者实施的时间和地点

1.采购项目

| 序号 | 设备名称 | 数量(台/套) | 预算价格（万元） | 预算单品种总价（万元） | 是否允许进口设备投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑控制降温仪 | 1 | 2.48 | 2.48 | 否 |
| 2 | 次氯酸水发生器 | 1 | 9 | 9 | 否 |
| 3 | 心肺复苏机 | 1 | 14 | 14 | 否 |
| 4 | 降温仪（控温仪） | 1 | 3.7 | 3.7 | 否 |
| 5 | 便携式呼吸机 | 1 | 2.8 | 2.8 | 否 |

2、服务时间：双方签订合同时具体约定。

3、服务地点：娄底市中心医院。

二、项目内容及要求

| 名称 | 技术要求及商务要求 |
| --- | --- |
| 电脑控温降温仪 | 电脑控温降温仪招标参数 一、技术参数 - 整机通过电磁兼容（EMC）检测，须提供检验报告； - 全身体表降温面积达40%：一台主机可提供头毯，躯干毯，使得毯面与患者体表接触面积达到40%，显著提高热交换效率； 3、安全要求：符合国际标准<<IEC 60601-1:2005 医用电气设备基本安全和基本性能的通用要求>> ； 4、TPU材质毯面，低温柔韧性好，耐臭氧消毒，头毯具有成人型，儿童型，新生儿型三种大小，可根据患者头型任意调节。 5、采用进口控温系统，水温控制范围：在环境温度10C 30C条件下，水箱的温度在3C 20C的范围内可调；调节精准精度为 0.1C；同时可以升温，升到40℃。 6、体温设定：体温设定范围30 38.5C ，调节精准度 0.1C 7、降温速率：在环境温度23C条件下，每下降1C＜60秒 ； 8、采用压缩机制冷方式，制冷量2120 W； 9、降温毯主机具有下列功能： 9.1水温值设定：实时监测有数字显示； 9.2人体温度值设定：实时监测有数字显示； 9.3水箱具备水位传感器：实时监测是否缺水； 9.4工作状态有指示灯及字符显示； 9.5体温传感器故障：有字符及声响提示； 10、低阻力水毯采用等径水路与随机水流设计，配合每分钟75升的循环流量，确保快速水循环和高效热交换； 11、水路连接采用双重防漏快速插头，插拔方便，接驳可靠； 12、毯面温度均匀，毯面温度误差≤3 C； 13、水泵采用进口品牌，水泵抽水量75/分钟 14、噪声：降温毯主机运转平稳，其整机噪声＜58 dB； 15、密封性：降温毯循环水的管路密封性应良好，无漏水，滴水现象； 16、控制界面单键操作，简单明了；参数记忆功能保证使用相同参数时，通电即用。 17、三种报警功能：缺水、传感器插头脱离，管路阻塞报警，以声光显示。 - 二、商务参数 *1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。 *2、交货时间：按中标公示无异议后30天内送货上门，逾期按合同赔付。 - *3、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满3年后支付10%余款给乙方。 *4、交货地点：娄底市中心医院。 *5、质保与售后：整机保修3年，终身维修。出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检两次。质保期内出现故障，24小时响应，响应后4小时上门服务。 - *6、在投标文件中必须提供相关佐证资料（加盖原厂公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页），并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。 - *7、验收期间，采购人发现投标人投标文件的响应及正偏离参数实际为负偏离的，采购人有权终止合同，同时，中标人赔偿采购人合同总价的30%。如果采购人的损失大于该赔偿金，采购人保留继续要求中标人赔偿的权利。 |
| 微酸性电解水生成器 | 微酸性电解水生成器招标参数 一、技术参数 1、设备主机符合《酸性电解水生成器卫生要求》(GB28234-2020)国标要求，设备为无隔膜电解，电解槽寿命≥3000小时，有效氯浓度范围10-80mg/L，ph值介于5.0-6.5之间。 2、设备主机取得省级疾控部门出具的检测报告，包括但不限于：毒理性检测、微生物杀灭检测、金属腐蚀性检测等。 3、设备可通过液晶显示屏直观查看设备的产水流量、浓度、电解液液位、异常报警等运行状态，设备故障时可自动切换至原水系统，不影响医院牙椅用水。 ★ 4、设备具备双出水口，可生产两种不同浓度的微酸性电解水：其中一出水口供牙椅用水；牙椅工作间隙，可根据实际需求调节设备制水浓度以后，通过另一出水口提供微酸性电解水，用于医院院感（卫生手、物体表面、织物等）、环境及清洁工具的消毒。 5、需求说明：系统需满足医院 10 台以上牙椅的日常水路消毒需求。 6、设备、耗材需求：设备需求 1 套，配套耗材专机专用电解液，随设备赠送电解液3桶；配套氯浓度检测试纸免费提供。 ▲7、设备产水量与浓度可根据实际需要在指定范围内即时进行任意调节，设备产水量≥300L/hr，储水量≥60L。 8、设备主机具备现场即时生产微酸性电解水的特点（现制现用），生产的微酸性电解水可直接用于漱口水、洁牙机水、手机、三用枪等牙椅所有用水。 9、设备主机可全自动运行与自动开关机，日常使用无需手动操作。 10、设备生产厂家具有消毒器械资质，设备主机通过消毒产品卫生安全评价报告备案。 - 商务参数 - *1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。 *2、交货时间：按中标公示无异议后30天内送货上门，逾期按合同赔付。 - *3、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满3年后支付10%余款给乙方。 *4、交货地点：娄底市中心医院。 *5、质保与售后：整机保修3年，终身维修。出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检两次。质保期内出现故障，24小时响应，响应后4小时上门服务。 - *6、在投标文件中必须提供相关佐证资料（加盖原厂公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页），并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。 - *7、验收期间，采购人发现投标人投标文件的响应及正偏离参数实际为负偏离的，采购人有权终止合同，同时，中标人赔偿采购人合同总价的30%。如果采购人的损失大于该赔偿金，采购人保留继续要求中标人赔偿的权利。 |
| 心肺复苏机 | 心肺复苏机招标参数 一、治疗有效性： 1、按压技术：采用结合胸泵和心泵机制、模拟心脏搏动原理的心肺复苏技术，能比徒手CPR更高效率地改善血流动力学效应，减少复苏过程引起的损伤。 2、按压频率：在100-120次／分钟范围内，实际按压频率误差≤±1次/分钟。 3、按压深度：在5.0-6.0厘米范围内，实际按压深度误差≤±0.2厘米。 4、按压释放比范围: 50%±5%。 5、按压通气模式：连续按压模式和30:2模式。30:2模式下，30次按压后，2次通气停顿时间不大于3秒。 ▲6、支持非水平按压，最大工作倾斜度：≥42°。 7、适合在任意软担架上使用，在下楼梯、转运途中按压头不移位，能够持续稳定实施胸腔按压。 8、额定工作低温环境下性能好：在温度-10℃时，仍能持续稳定实施胸腔按压，以满足低温环境院外急救的使用需求。 9、额定工作湿热环境性能好：在温度≥45℃，能持续稳定实施胸腔按压，以满足高温环境院外急救的使用需求。 10、紧急医疗服务环境适应性：符合医用电气设备IEC60601-1-12所定义的EMS环境（紧急医疗服务环境）下使用要求，具有测试报告。 11、主机具有蓝牙功能，可无线实时传输CPR数据。 二、安全可靠性： 12、驱动方式：电动电控。 13、单块电池供电时间：≥60分钟。 14、动力电池：可充电锂电池，用户自主充放电不少于260次。 15、具有电量指示，低电量指示灯闪烁警示后，仍可连续工作时间≥10分钟。 16、外部交流电源：可接220V交流电工作，支持热插拔，无需中断按压。 17、紧急关闭：当主机发生错误，不能继续工作时，可暂停、停止按压或关闭主机。 18、按压头手动归位：当主机发生错误，若按压头未归位，能够手动将按压头推回零位。 19、抗振性能：满足GB∕T-14710-2009 医用电器环境要求及试验方法，振动循环15次后，实际按压频率与按压频率设定值误差≤±1次/分钟，实际按压深度与按压深度设定值误差≤±0.2厘米。 20、防撞性能：满足GB∕T-14710-2009 医用电器环境要求及试验方法，碰撞1000次后，实际按压频率与按压频率设定值误差≤±1次/分钟，实际按压深度与按压深度设定值误差≤±0.2厘米。 21、设备重心≤19cm，救护车突然加速或刹车时，应避免主机倾斜而砸伤患者的风险。 22、漏电保护等级：除颤保护CF型。 23、IP等级:≥IP34。 三、便携性能： 24、便携包，适用于到院外患者病发现场。 25、无需硬质背板支撑，不受软床垫影响。 26、体积小，在持续按压状态下，急诊经皮冠脉介入治疗时不遮挡视野，满足急诊PCI时实施CPR的方案。 四、配置清单： 1、胸腔按压机主机，1台 2、固定绷带（重复性，小号），1套 3、固定绷带（一次性，中号），1套 4、锂电池 1个 5、电源适配器（含电源线）， 1套 6、按压头护套， 1套 7、便携包， 1个 8、随机文件， 1套 - 五、商务参数 *1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。 *2、交货时间：按中标公示无异议后30天内送货上门，逾期按合同赔付。 - *3、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满3年后支付10%余款给乙方。 *4、交货地点：娄底市中心医院。 *5、质保与售后：整机保修3年，终身维修。出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检两次。质保期内出现故障，24小时响应，响应后4小时上门服务。固定绑带磨损，经销商终身免费更换。 - *6、在投标文件中必须提供相关佐证资料（加盖原厂公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页），并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。 - *7、验收期间，采购人发现投标人投标文件的响应及正偏离参数实际为负偏离的，采购人有权终止合同，同时，中标人赔偿采购人合同总价的30%。如果采购人的损失大于该赔偿金，采购人保留继续要求中标人赔偿的权利。 |
| 降 温 仪（控温仪） | 降温仪（控温仪）招标参数 一、技术参数 - 电源: 220 V±22 V、50 Hz±1 Hz - 输入功率：＜500W 3、▲内置锂电池，电池续航时长≥2小时。 4、制冷方式：采用压缩机制冷方式 5、控温模式： 5.1手动降温，手动设定设备需要降低的水温； 5.2手动升温，手动设定设备需要升高的水温。 6、水路通道：单通道 7、目标水温设定范围： 制冷设定范围：5.0℃～25.0℃；制热设定范围：32.0℃～39.0℃，步进0.1℃ 8、目标体温设定范围： 降温设定范围：32.0～38.5℃；升温设定范围：30.0～37.0℃，步进0.1℃ 9、体温传感器监测范围：28℃～43℃，允差：±0.2℃。 10、控温速率：在环境温度23C条件下，降温速率每分钟大于1.5C；升温速率每分钟大于1℃。 11、报警功能：声光及界面显示报警。包括水温超限报警，体温超限报警，缺水报警，循环液流速低报警，电量低报警，设备故障报警等。 12、8寸彩色液晶触摸屏，操作简便，可显示工作模式，温度参数等，可实时显示患者治疗过程中的体温变化曲线。 13、数据存储功能：设备可查阅和保存最多100例患者治疗数据。 14、噪音：机器最大功率工作时≤60dB。 15、包含控温帽，控温毯2种毯型，毯面采用TPU材质，毯面材料亲肤不致敏，具有生物相容性检测报告。 16、双重防漏水设计的水路快速插接装置，插拔方便，接驳可靠，杜绝渗漏。 17、配有全塑快旋密封装置的直接加水方式，加水方便，确保转运中无水溢出。 配置清单 项 目; 数 量. 主机; 一台. 温度传感器; 一条. 控温毯; 一个. 控温帽; 一个. 电源线; 一条. 水路连接管; 二组. 使用说明书; 一本. 合格证; 一张. 保修卡; 一张. - 二、商务参数 *1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。 *2、交货时间：按中标公示无异议后30天内送货上门，逾期按合同赔付。 - *3、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满3年后支付10%余款给乙方。 *4、交货地点：娄底市中心医院。 *5、质保与售后：整机保修3年，终身维修。出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检两次。质保期内出现故障，24小时响应，响应后4小时上门服务。 - *6、在投标文件中必须提供相关佐证资料（加盖原厂公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页），并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。 - *7、验收期间，采购人发现投标人投标文件的响应及正偏离参数实际为负偏离的，采购人有权终止合同，同时，中标人赔偿采购人合同总价的30%。如果采购人的损失大于该赔偿金，采购人保留继续要求中标人赔偿的权利。 |
| 便 携 式 呼 吸 机 | 便携式呼吸机招标参数 一、技术参数 - 基本要求：微电脑控制，定容，压力触发型急救呼吸机； - 2.液晶屏幕监测，多参数数据显示； 2.1显示参数：潮气量、呼吸频率、吸气触发灵敏度、气道压力、叹息、峰压值 2.2状态指示：电源、故障报警、报警消音、报警信息、当前呼吸模式 2.3图形显示：气道压力-时间波形图 3.通气模式：间隙正压通气（CMV）、辅助/控制（A/C）、同步间隙指令通气（SIMV）、自主呼吸 (SPONT)； 4.分钟通气量 ≥22L/min 5.潮气量：50-1200ml，数字调节显示； 6.呼吸频率：5~60bpm（CMV、A/C）, 1-12bpm (SIMV)，连续可调，数字显示； 7.氧浓度：40-100%，连续可调； 8.同步触发灵敏度：-10-0hpa； 9.持续气流：0~5L/MIN； 10.叹息：每100次1-8次可调 11.安全压力 ≤72hpa 12.峰值压 0～60hPa（A/C、SIMV） 13.报警功能要求：气道压力上限（5-60hpa）、气道压力下限（2-40hpa）、 电池电量不足（小于30分钟）、频率高报警（10-100bpm）、参数设置错误报警纠正、报警消音（不大于120s）； 14.电源要求：电源输入AC110V-220V、50/60HZ；内置锂电池，工作时间≥8小时；具有DC12V电源输入口； 15.安全保护功能（机器特有多种安全保护功能，能有效防止人为或机器故障对病人造成伤害） 15.1气道压力过高保护：呼吸机内置压力安全阀，当气道压力高于72hPa时，安全阀自动放气的同时打开自主呼吸通道，可防过度通气或气压伤。 15.2意外关机或停电保护：在呼吸机正常使用过程中，突然停电或关机，呼吸机立即停止机械通气，同时打开自主呼吸通道。 15.3参数设置错误保护：当呼吸频率与潮气量同时过大或过小时，机器立即报警的同时纠正呼吸频率和潮气量参数到常用值。 16.气源要求：大小氧气瓶及中心供氧均可使用； 17.配置要求：呼吸机主机、携带包、呼吸管路组（呼吸阀可拆卸可高温高压 消毒，硅胶呼吸管路及采样管）、管路布套、2L铝合金氧气瓶、大小氧气瓶通用型减压器、高压管，电源充电器； 二、配置清单 部件名称; 数量; 规格说明. 呼吸机主机; 1台. 2L铝合金氧气瓶; 1套; 含瓶阀. 便携包; 1套; 含附件袋. 电源适配器; 1套. 呼吸回路; 1套; 波纹管、气道压力测量管、呼气阀控制管、L型接头加延长管、呼气阀. 减压阀; 1只. 高压氧气管; 1套; 含快速接头. 皮囊; 1只; 1L. 面罩; 1只. 头带; 1只. 氧桥; 1只. PEEP阀; 1只. 说明书、保修卡、合格证; 1份. 操作调试光盘; 1份; 含电子版说明书. - 商务参数 *1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。 *2、交货时间：按中标公示无异议后30天内送货上门，逾期按合同赔付。 *3、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满3年后支付10%余款给乙方。 *4、交货地点：娄底市中心医院。 *5、质保与售后：整机保修3年，终身维修。出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检两次。质保期内出现故障，24小时响应，响应后4小时上门服务。 *6、在投标文件中必须提供相关佐证资料（加盖原厂公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页），并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。 *7、验收期间，采购人发现投标人投标文件的响应及正偏离参数实际为负偏离的，采购人有权终止合同，同时，中标人赔偿采购人合同总价的30%。如果采购人的损失大于该赔偿金，采购人保留继续要求中标人赔偿的权利。 |

三、标书要求

1、封面：需注明标的名称、投标文件、单位、时间；

2、“三证合一”或“五证合一”营业执照，医疗器械经营许可证、生产厂家营业执照、生产许可证（如按法律规定需提供）、产品注册证（如按法律规定需提供）；

3、投标人身份证复印件；

4、如投标人不是法定代表人，须持法定代表人亲笔签名的授权委托书,并提供法定代表人身份证明和法定代表人身份证复印件，同时要求法定代表人在身份证复印件上注明用途及签全名。

5、履行本项目所必需的资质证明；

6、针对此项目的技术、服务方案；

7、投标人认为需提供的其他和评审有关的资料；

8、投标文件的每一页都必须加盖投标单位的公章；

9、投标文件参数响应表中必须标注响应项佐证材料所对应页面，否则视为无效投标文件。

10、投标文件必须胶装并用纸质文件袋封好（一正贰副），标书必须“A4规格纸张胶制（非打孔或夹装）装订成册，并编制总目录”,要求密封，否则视为符合性审查不合格，作无效投标处理，在开标现场验证时打开，采用现场开标的方式。

第三章评标方法及标准

投标人综合评分表

| 序号 | 评审项目 |  | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （40分） |  | 满足招标文件要求且最终投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他有效投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价 ／最终投标报价）×40。 “评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。” | 0-40 |
| 2 | 招标文件响应程度及服务方案（10分） | 对招标文件的响应程度 | 以招标文件格式为基础，根据投标文件制作的优劣，专家酌情打分，每有一处细微偏差扣1分，扣分最多不超过2分。 | 0-2 |
|  |  | 服务方案 | 1、能提供投标人近五年同类型合作业绩，每个业绩计2分，最多计4分（提供合作清单及联系人，并附合同或中标通知书复印件加盖投标人公章）。 2、在上述技术及商务参数中要求的质保年限上，每增加一年计2分，最多计4分。 | 0-8 |
| 3 | 技术要求及商务要求（50分） | 技术要求及商务要求 | 1、技术参数完全符合招标文件要求的，计50分，任何一条技术参数负偏离扣2分，扣完为止。 2、带“ ★”“*”号参数为重要条款不允许偏离，否则视同无效投标。 3、其它技术条款偏离项数之和大于5项将导致无效投标。 4、打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 说明： a、偏离：不满足招标参数要求，配置不详，缺漏项，技术参数表述不清的。 b、条款数计算：招标文件中，凡编排有单独的中文序数或阿拉伯数字或英文字母序列号等字符的条款算一项技术要求项数。 | 0-50 |

注：（1）全体评标委员会对投标人评分的算数平均值即为该投标人的最终评标得分（不得去评分项目的最高得分和最低得分），评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

- 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；综合得分相同的，按投标报价得分由低到高顺序排列；综合得分且投标报价得分相同的，按技术得分由高到低顺序排列。

- 投标文件的格式

- （必须按以下标题和顺序进行编制）

第一部分、开标一览表

第二部分、资格证明文件

一、法定代表人授权委托书

本人（姓名、职务）系 （投标人名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）（采购编号：     ）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：       。

代理人无转委托权。

本授权书于日期：    年    月    日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证（正面、反面）复印件

法定代表人身份证（正面、反面）复印件

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：    年    月    日

二、投标人资格声明

致(           )：

按照招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为      ，全称为      ，统一社会信用代码为      ，法定代表人为      ，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

三、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。

四、我单位在参加本招标项目前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：对公民处罚款在1000元及以上；对法人或者其他组织处罚款在2万元及以上；法律法规另有规定的，从其规定。

五、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

六、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如无，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他法人单位如下：

2、我单位直接控股的其他法人单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他法人单位如下：

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

我单位保证随时按照要求提供能够证明上述声明事项真实性的任何有效文件。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：    年    月    日

三、符合基本资格条件证明材料复印件或者情况说明

注：投标公司的营业执照及资格要求的证明材料，并加盖单位公章（按顺序装订）。附件    湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司具有独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定，

本公司企业规模为：          （大型、中型、小型、微型 ）

统一社会信用代码：                        、注册登记机构：                 、 注册日期：                 、有效期：               、注册资本：                、地址：               、经济行业：                 、经济性质：

法定代表人姓名 (签字)：             、身份证号：                           、

手机号：             ；

授权代表人姓名 (签字)：                、身份证号：

手机号：               。

供应商名称（盖公章）：

2023年     月     日

注、企业规模划分标准：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）

第三部分、采购需求响应程度

采购需求响应/偏离表

项目编号：                    项目名称：                     包号：

| 序号 | 招标文件章节条款号 | 招标文件要求 | 投标文件应答 | 响应/偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人保证：我单位对招标文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。 |  |  |  |  |  |

备注：

（1）投标人应根据招标文件第二章中采购需求填写本表，逐条应答；

（2）如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件第三章的所有条款要求，其投标无效；

（3）在招标人与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“采购需求偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与招标人签订合同。

第四部分、同类项目业绩

备注：根据第三章《评标方法及标准》—综合评分表—记分因素要求，提供材料，

第五部分、技术及服务方案

备注：根据第三章《评标方法及标准》—综合评分表—记分因素要求，提供材料，

- 质保及维护方案

备注：根据第三章《评标方法及标准》—综合评分表—记分因素要求，提供材料。