电动病床（称重床）招标参数

| 一、 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 1.1 | 主要用途：供ICU病房患者卧床监护使用 |
| 1.2 | 功能要求： |
| 1.2.1 | 背部升降、膝部升降、整体升降、前后倾斜、一键椅位、背部手动CPR、一键全复位、一键控制锁定、X-Ray背板、中控电动刹车等功能。 |
| 1.2．2 | 靠床头双侧护栏及床尾都具备固定式操作面板。 |
| 1.3 | 技术性能要求： |
| 1.3.1 | 床体 |
| 1.3.1.1 | 外形尺寸：≥2260mm*1050mm*1140mm/960mm |
| 1.3.1.2 | 床面尺寸：≥1940mm*900mm |
| 1.3.1.3 | 床面离地高度：≥530mm-710mm |
| 1.3.1.4 | 背部上升：倾斜角度0～65° |
| 1.3.1.5 | 膝部上升：倾斜角度0～45°，腿部面板角度0～30° |
| 1.3.1.6 | 整床前倾斜角度：≥12° |
| 1.3.1.7 | 整床后倾斜角度：≥12° |
| 1.3.1.8 | 最大承重：≥240kg |
| 1.3.1.9 | 电动推杆：5个±1 |
| 1.3.1.10 | 蓄电池：2节±1 |
| 1.3.1.11 | 床体的四角均具备输液架插孔，整床不少于4个引流挂钩 |
| 1.3.1.12 | 配床垫 |
| 1.3.2 | 床头尾板：采用PP工程塑料一次吹塑成型。床尾板设有触摸感应操作键盘。 |
| 1.3.3 | 床面板：床背板为X-Ray背板、尾板为吹塑板、两块冲压钢板和两块软连接组成。背部和腿部两块采用PP工程塑料一次吹塑成型，中间两块采用冷轧板冲压成型，折起部分采用软连接连接起到腹部解压作用。 |
| 1.3.3.1 | 床面板背部具备手动CPR功能带有阻尼缓冲减少对患者的冲击，通过手动开关可快速升起或快速放平。床两侧均设有操作手把。 |
| 1.3.4 | 中控底盘：通过刹车转接和刹车连杆机构控制刹车实现一键制动和解刹。脚轮采用中控豪华脚轮，直径≥6英寸轮面采用超级聚氨酯材料，静音耐磨，永不生锈。 |
| 1.3.4.1 | 刹车：采用电动刹车。 |
| 1.3.5 | 四片式护栏：护栏板采用PP工程塑料一次吹塑成型。护栏通过铰链运行升降并装有阻尼器，护栏下降后暗藏于床面下方，使病床与转运床实现无缝拼接。 |
| 1.3.5.1 | 四片护栏均带有角度显示器 |
| 1.3.6 | 操作界面采用感应触摸键盘 |
| 1.3.6.1 | 头端双侧护栏的内外侧均具备非线控内置式触摸操作面板，控制整床的各种姿态及一键展平、一键椅位和一键刹车等动作。 |
| 1.3.6.2 | 头端护栏内外侧医患操作键分开 |
| 1.3.6.3 | 头端护栏的内侧具有内置式患者操作面板。外侧是医护人员操作面板并设有护栏操作面板锁定键防患者误操作。 |
| 1.3.6.4 | 床尾板具备非线控内置式触摸操作面板，控制整床的各种姿态及一键展平和一键刹车等动作。 |
| 1.3.6.5 | 床尾板的锁定操作面板可锁定所有操作触摸键。 |
| 1.3.7 | 电动推杆：采用知名品牌电动推杆。 |
| 1.3.8 | 具有重量管理功能 |
| 1.3.8.1 | 称重范围0~150KG |
| 1.3.8.2 | 功能体现：称重、清零、忽略变化量、保存重量数据、删除保存的重量数据 |
| 1.3.8.3 | 监测重量变化功能：设置允许重量变化的范围，显示重量变化的曲线图，超限后系统产生报警，从而提醒医护人员进行处理该事件，防止事故恶化。 |
| 1.3.9 | 离床报警功能 |
| 1.3.9.1 | 启动该功能后，当病人离开床体后，系统产生报警从而提醒医护人员进行处理该事件，防止事故恶化。 |

- 二、商务参数

★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。

★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

- ★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

- ★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满3年后支付10%余款给乙方。

★5、质保与售后：整床质保三年，电机部分质保一年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。

- ★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料（加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页），并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。