脉搏血氧监测仪招标参数

一、技术参数

- 屏幕显示

  - 彩色液晶显示屏，屏幕≥2.4英寸

  - 屏幕分辨率320×240

- 数字SpO2规格

  - 测量范围：0~100%

  - 分辨率：1%

  - 精度：70~100%：± 2%；0~69%：未定义

  - 有脉搏调制音功能

  - 脉率测量范围：25 bpm ~250 bpm

  - 精度：±1% 或者 ± 1 bpm, 取大者

- 心电规格

  - 导联类型：3导联I、II、III

  - 增益选择：2.5mm/mV（×0.25）、5mm/mV（×0.5）、10mm/mV（×1）

  - 共模抑制比(CMRR)：≥90dB

  - 幅频特性(-3dB带宽)：0.5 Hz～40Hz

  - 定标信号：1mV ±5%

  - 扫描速度：12.5mm/s、25 mm/s

  - 除颤效应的防护和除颤后的复原：心电波形5s内恢复到基线

  - 心率测量范围：10 bpm ~300 bpm

  - 分辨率：1 bpm

  - 测量精度：±1% 或 ±1 bpm(取大者)

- 数据存储

  - 趋势间隔：30秒～30分钟可选

  - 存储方式：掉电保存

  - 存储容量：点测ID从1--99，每个ID可存储300组，连续监测ID为0，可存储30000组

- 标配电池规格

  - 类型：锂离子可充电电池

  - 电池容量：≥1600 mAh

  - 供电时间：≥14小时

- 联网功能

  - 可通过无线方式联入中央机

- 二、商务参数

★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用，交付设备必须为6个月内生产的产品。

★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

- ★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

- ★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满3年后支付10%余款给乙方。

★5、质保与售后：整机保修 3 年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。

- ★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料（加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页），并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。