**空气波压力治疗仪招标参数**

# 一、数量:3台

# 二、技术参数

1、治疗时间：1min--99min，可调节；

2、压力范围：40--200mmHg,可调节；

3、电源电压：AC220V±10%/50HZ±1Hz 功率：≤45VA；

4、显示方式：≥2寸液晶显示、中文菜单、触摸按键操作；

5、治疗模式:预防深静脉血栓模式/水肿模式3种标准治疗模式；

6、连接套筒：可同时连接2个4腔叠加套筒，同时治疗2个肢体；

7、充气气泵：噪音低，振动小，充气速度快；

8、报警功能：实时压力监测，漏气自动报警；

9、可选配医用小推车，静音脚轮，移动方便；

10、记忆功能：设备断电后自动存储上次设定参数，以供下次使用参考，一键启动；

11、实时显示：治疗状态、治疗部位，组合模式，剩余时间，每腔的真实压力， 充气速度等参数，便于护理巡视；

12、连续加压：有效促进肢体血液的静脉排空，确保血液流速稳定在较高的水平，传感器实时测定套筒真实压力，防电磁波干扰；

13、套筒内胆：为医用级TPU材料，超强抗压气囊，不易破损，均为圆周压力设计，带内衬布可拆洗；

14、主机手提式设计，带床旁挂钩装置；

15、通过医疗机构EMC检测，ISO13485质量体系认证，CE认证；

# 三商务参数

★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。国产设备交付，设备必须为6个月内生产的产品；进口设备交付，设备必须为一年内生产的产品。

★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满1年后支付10%余款给乙方。

★5、质保与售后：整机保修 1年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。

★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料（加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页），并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。